| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| 1 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | 安徽大千生物工程有限公司 | 安徽大千生物工程有限公司 | 试剂 R 3×50ml | 生产日期：20160428；批号：201604044 | 安徽省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 准确性 |
| 2 | 钙测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） | 张家口奥普森科技发展有限公司 | 张家口奥普森科技发展有限公司 | 40ml×3 | 20160310 | 河北省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.准确性；2.线性 |
| 3 | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒（连续监测法） | 上海华氏亚太生物制药有限公司 | 上海华氏亚太生物制药有限公司 | 150ml(R1:60ml×2 R2:30ml×1) | 16042201 | 上海市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 线性 |